Технические характеристики

Томограф магнито резонансный с магнитом открытого типа

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или описание параметра по ТЗ | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата Госстандарта России или Декларации соответствия при поставке оборудования | Наличие |  |
| 1.3 | Магнитно резонансный томограф с гентри открытого типа без гелиевого охлаждения | Наличие |  |
| 1.4 | Исследуемая область: все тело, включая голову, спину; абдоминальные исследования, исследования суставов и конечностей, ангиографические исследования, интервенционные процедуры. | Наличие |  |
| 1.5 | Требование к электропитанию | 220 В, 1 фаза |  |
| 1.6 | Максимальное потребление электроэнергии, не более | 12 кВА |  |
| 1.7 | Среднее потребление электроэнергии, не более | 5 кВА |  |
| 1.8 | Возможность установки без специального технического помещения | Наличие |  |
| 1.9 | Размер требуемого помещения, не более | 35 кв.м |  |
| 2. | Гентри / Магнит |  |  |
| 2.1 | Рабочая напряженность поля, Тесла, не менее | 0,3 |  |
| 2.2 | Тип магнита | Постоянный Открытый |  |
| 2.3 | Вес гентри в сборе, кг, не более | 11500 |  |
| 2.4 | Система охлаждения | Обязательно без системы жидкостного охлаждения |  |
| 2.5 | Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более |  |  |
|  | По оси: Z: вверх/вниз | 2.3/1.6 |  |
|  | По оси X: лево/право | 1.8 |  |
|  | По оси: Y: вперёд/назад | 1.7/1.5 |  |
| 2.6 | Типовая однородность поля при среднеквадратичном методе измерения д ля сферы 35 см, частей на млн., не более | 4 |  |
| 2.7 | Система объёмного шиммирования для компенсации неоднородности основного магнитного поля после размещения пациента | Наличие |  |
| 2.8 | Система компенсации вихревых токов | Наличие |  |
| 2.9 | Комфорт пациента: |  |  |
|  | Апертура: |  |  |
|  | угол доступа (открытости гентри) с фронтальной стороны, градусы, не менее | 2100 |  |
|  | угол доступа (открытости гентри) с тыльной стороны, градусы, не менее | 700 |  |
|  | по вертикали, см. не менее | 38 |  |
|  | двустороннее переговорное устройство | Наличие |  |
| 3. | Стол пациента |  |  |
| 3.1 | Перемещения стола: |  |  |
|  | продольное моторизированное, см, не менее | 150 |  |
|  | поперечное, см, не менее | От -10 до +10см от центральной линии |  |
| 3.2 | Минимальная высота стола, см, не более | 50 |  |
| 3.3 | Диапазон вертикального моторизированного перемещения стола от самого низкого положения, см, не менее | 25 |  |
| 3.4 | ширина верхней части стола, см, не менее | 70 |  |
| 3.5 | Автоматическое позиционирование | Наличие |  |
| 3.6 | Максимальный вес пациента при моторизированном перемещении стола, кг, не менее | 180 |  |
| 3.7 | Максимальный вес пациента при ручном перемещении стола, кг, не менее | 225 |  |
| 4. | Компьютерная система |  |  |
| 4.1 | Центральный процессор: |  |  |
|  | разрядность компьютерного слова, бит, не менее | 64 |  |
|  | оперативная память, Гбайт, не менее | 4 |  |
| 4.2 | Количество изображений на жёстком диске, не менее | 180000 |  |
| 4.3 | DVD RAM | Наличие |  |
| 4.4 | Время реконструкции изображения с матрицей 256х256 при двухмерном преобразовании Фурье, не более | 0,0015 |  |
| 4.5 | Максимальная матрица реконструкции, не менее | 2048 х 2048 |  |
| 4.6 | Параллельное выполнение исследований и реконструкции | Наличие |  |
| 4.7 | Архивирование, получение снимков в стандарте DICOM | Наличие |  |
| 4.8 | Возможность дистанционной диагностики | Возможность |  |
| 4.9 | Цветной монитор LCD с диагональю не менее 23”. Клавиатура, мышь. | Наличие |  |
| 4.10 | Разрешение монитора, не менее | 1900 х 1200 |  |
| 5. | Градиентная система |  |  |
| 5.1 | Амплитуда градиента мТ/м, не менее | 22 |  |
| 5.2 | Скорость нарастания градиента Т/м/сек, не менее | 55 |  |
| 5.3 | Система охлаждения градиентов | без системы жидкостного охлаждения |  |
| 6. | Радиочастотная система |  |  |
| 6.1 | Цифровой синтезатор и передатчик РФ частоты | Наличие |  |
| 6.2 | Мощность усилителя, кВт, не менее | 5 |  |
| 6.3 | Количество каналов, не менее | 4 |  |
| 7. | Катушки |  |  |
| 7.1 | Встроенная в гентри передающая катушка | Наличие |  |
| 7.2 | Катушка для головы среднего размера | Наличие |  |
| 7.3 | Гибкая катушка для тела большого размера | Наличие |  |
| 7.4 | Гибкая катушка для тела среднего размера | Наличие |  |
| 7.5 | Гибкая катушка для тела малого размера | Наличие |  |
| 7.6 | Катушка кольцевая для суставов и шеи среднего размера | Наличие |  |
| 7.7 | Катушка кольцевая для суставов большого размера | Наличие |  |
| 7.8 | Катушка кольцевая для суставов малого размера | Наличие |  |
| 7.9 | Катушка для колена | Наличие |  |
| 8. | Параметры сбора данных |  |  |
| 8.1 | Матрица сбора данных, максимальная, не менее | 1024 х 512 |  |
| 8.2 | Минимальное количество шагов частотного кодирования, не больше | 32 |  |
| 8.3 | Максимальное количество шагов частотного кодирования, не меньше | 1024 |  |
| 8.4 | Минимальное количество шагов фазового кодирования, не больше | 32 |  |
| 8.5 | Максимальное количество шагов фазового кодирования, не меньше | 512 |  |
| 8.6 | Максимальное количество срезов в многосрезовом режиме, не менее | 512 |  |
| 8.7 | Максимальное количество эхо в режиме мультиэхо, не менее | 4 |  |
| 8.8 | Минимальное поле обзора, мм, не более | 5 |  |
| 8.9 | Максимальное поле обзора, мм, не менее | 350 |  |
| 8.10 | Шаг изменения поля обзора, см. не более | 1 |  |
| 8.11 | Минимальная толщина среза при двухмерном сборе информации, мм, не более | 2,0 |  |
| 8.12 | Минимальная толщина среза при трёхмерном сборе информации, мм, не более | 0,1 |  |
| 9. | Программный пакет |  |  |
| 9.1 | Интерактивная подготовка сканирования посредством графического позиционирования среза по ссылочным изображениям | Наличие |  |
| 9.2 | Программы для общей радиологии: |  |  |
|  | 2D многослойное сканирование | Наличие |  |
|  | ЗD трёхмерный сбор информации | Наличие |  |
|  | 2D/ЗD градиентное и спин эхо | Наличие |  |
|  | Инверсия восстановление | Наличие |  |
|  | Методика многослойного сканирования под несколькими произвольными углами | Наличие |  |
|  | Последовательности с импульсом инверсии для подавления сигналов от жира или воды | Наличие |  |
|  | Последовательности с разделением по фазе сигналов от жира и воды | Наличие |  |
|  | Последовательности с селективным насыщением для подавления сигналов от жира или воды | Наличие |  |
| 9.3 | Программы скоростных методов исследования |  |  |
|  | Быстрое спин эхо FSE (однокадровое и многокадровое) | Наличие |  |
|  | 2D/ЗD быстрое градиентное эхо | Наличие |  |
|  | Быстрое Инверсия восстановление Fast Inversion Recovery | Наличие |  |
|  | Длина эхо шлейфа, не менее | 256 |  |
| 9.4 | Скоростная техники эхопланарной томографии EPI | Наличие |  |
|  | Использование техники эхопланарной томографии совместно со спин эхо (Spin Echo EPI) | Наличие |  |
|  | Использование техники эхопланарной томографии совместно с последовательностями градиентного эхо | Наличие |  |
|  | Расширенный набор программного обеспечения для последовательностей сбалансированного градиентного эха | Наличие |  |
|  | Сбалансированное градиентное эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 с подавлением сигнала жировой ткани | Наличие |  |
| 9.5 | Пакет программ для проведения сосудистых исследований, включая МР ангиографию для исследования сосудов головного мозга. | Наличие |  |
|  | 2D/ЗD пролётная ангиография (TOF) | Наличие |  |
|  | 2D/3D фазоконтрастная (PС) МР ангиография, включающая исследования сосудов головного мозга | Наличие |  |
|  | последовательность спин эхо с переносом намагниченности | Наличие |  |
|  | последовательность быстрая инверсия - восстановления с ослаблением сигнала от жидкости | Наличие |  |
| 9.6 | Программы для нейроисследований |  |  |
|  | Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация (DW/EPI) | Наличие |  |
| 9.7 | Программное обеспечение для центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для снижения погрешностей от непроизвольных движений пациента и получения изображений в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях без увеличения времени сканирования | Наличие |  |
|  | Получение изображений по T2, T1, PD с использованием сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных | Наличие |  |
|  | Возможность использования последовательностей Спин эхо (SE) для сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных | Наличие |  |
|  | Возможность использования последовательностей Быстрого спин эхо (FSE) для сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных | Наличие |  |
|  | Возможность использования сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения изображений с инверсионным подавлением сигнала от воды или от жира | Наличие |  |
| 9.8 | Программы обработки изображений: |  |  |
|  | Расчёт проекций с максимальной и минимальной интенсивностью | Наличие |  |
|  | Мультипланарная реконструкция (MPR), включая радиальную мультипланарную реконструкцию и по изогнутой линии. | Наличие |  |
|  | Сложение/вычитание | Наличие |  |
|  | Кинопросмотр | Наличие |  |
|  | Вращение, панорамирование, наклон и перенос изображений | Наличие |  |
|  | Проведение измерений и статистических расчётов | Наличие |  |
| 9.9 | Синхронизация сканирования |  |  |
|  | по ЭКГ сигналу | Наличие |  |
|  | по периферическому пульсу | Наличие |  |
|  | дыхательная синхронизация | Наличие |  |
| 9.10 | Набор программного обеспечения для работы в стандарте DICOM | Наличие |  |
| 10. | Дополнительные оборудование и другие условия |  |  |
| 10.1 | Радиочастотная защита помещения, включающая пол, стены, потолок, окна, дверь. | Наличие |  |
| 10.2 | Система кондиционирования Система кондиционирования должна обеспечивать непрерывное кондиционирование воздуха в помещении сканирования и оператора, технической комнате с подержанием температуры от 20 до 28оC с изменением не более ± 3оC /час и относительной влажности от 45 до 80% | Наличие |  |
| 10.3 | Источник бесперебойного питания для всей системы | Наличие |  |
| 10.4 | Немагнитная каталка | Наличие |  |
| 10.5 | Монтажный материал | Наличие |  |
| 10.6 | Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 10.7 | Документация на русском языке | Наличие |  |
| 10.8 | Обучение пользователей | Наличие |  |
| 10.9 | Наличие лицензированной сервисной службы в России | Наличие |  |
| 10.10 | Гарантия на весь комплекс, не менее | 12 месяцев |  |