Технические характеристики

Томограф магнито резонансный с магнитом открытого типа


	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или описание параметра по ТЗ
	Наличие функции или величина параметра

	1.
	Общие требования
	
	

	1.1

	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России)
	Наличие

	

	1.2

	Наличие сертификата Госстандарта России или Декларации соответствия при поставке оборудования
	Наличие

	

	1.3

	Магнитно резонансный томограф с гентри открытого типа без гелиевого охлаждения
	Наличие

	

	1.4

	Исследуемая область: все тело, включая голову, спину; абдоминальные исследования, исследования суставов и конечностей, ангиографические исследования, интервенционные процедуры.
	Наличие

	

	1.5
	Требование к электропитанию
	220 В,
1 фаза
	

	1.6
	Максимальное потребление электроэнергии, не более
	12 кВА
	

	1.7
	Среднее потребление электроэнергии, не более
	5 кВА
	

	1.8
	Возможность установки без специального технического помещения 
	Наличие
	

	1.9
	Размер требуемого помещения, не более
	35 кв.м
	

	2.
	Гентри / Магнит
	
	

	2.1
	Рабочая напряженность поля, Тесла, не менее
	0,3
	

	2.2
	Тип магнита
	Постоянный
Открытый
	

	2.3
	Вес гентри в сборе, кг, не более
	11500
	

	2.4
	Система охлаждения
	Обязательно без системы жидкостного охлаждения
	

	2.5
	Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более
	
	

	
	По оси: Z: вверх/вниз
	2.3/1.6
	

	
	По оси X: лево/право
	1.8
	

	
	По оси: Y: вперёд/назад
	1.7/1.5
	

	2.6
	Типовая однородность поля при среднеквадратичном методе измерения д ля сферы 35 см, частей на млн., не более
	4
	

	2.7
	Система объёмного шиммирования для компенсации неоднородности основного магнитного поля после размещения пациента
	Наличие
	

	2.8
	Система компенсации вихревых токов
	Наличие
	

	2.9
	Комфорт пациента:
	
	

	
	Апертура:
	
	

	
	угол доступа (открытости гентри) с фронтальной стороны, градусы, не менее
	2100
	

	
	угол доступа (открытости гентри) с тыльной стороны, градусы, не менее
	700
	

	
	по вертикали, см. не менее
	38
	

	
	двустороннее переговорное устройство
	Наличие
	

	
	
	
	

	3.
	Стол пациента
	
	

	3.1
	Перемещения стола:
	
	

	
	 продольное моторизированное, см, не менее
	150
	

	
	 поперечное, см, не менее
	От -10 до +10см от центральной линии
	

	3.2
	Минимальная высота стола, см, не более
	50
	

	3.3
	Диапазон вертикального моторизированного перемещения стола от самого низкого положения, см, не менее
	25
	

	3.4
	ширина верхней части стола, см, не менее
	70 
	

	3.5
	Автоматическое позиционирование
	Наличие
	

	3.6
	Максимальный вес пациента при моторизированном перемещении стола, кг, не менее
	180

	

	3.7
	Максимальный вес пациента при ручном перемещении стола, кг, не менее
	225
	

	4.
	Компьютерная система
	
	

	4.1
	Центральный процессор:
	
	

	
	разрядность компьютерного слова, бит, не менее
	64
	

	
	оперативная память, Гбайт, не менее
	4
	

	4.2
	Количество изображений на жёстком диске, не менее
	180000
	

	4.3
	DVD RAM
	Наличие
	

	4.4
	Время реконструкции изображения с матрицей 256х256 при двухмерном преобразовании Фурье, не более
	0,0015
	

	4.5
	Максимальная матрица реконструкции, не менее
	2048 х 2048
	

	4.6
	Параллельное выполнение исследований и реконструкции
	Наличие
	

	4.7
	Архивирование, получение снимков в стандарте DICOM 
	Наличие
	

	4.8
	Возможность дистанционной диагностики
	Возможность
	

	4.9
	Цветной монитор LCD с диагональю не менее 23”.
Клавиатура, мышь.
	Наличие
	

	4.10
	Разрешение монитора, не менее
	1900 х 1200
	

	5.
	Градиентная система
	
	

	5.1
	Амплитуда градиента мТ/м, не менее
	22
	

	5.2
	Скорость нарастания градиента Т/м/сек, не менее
	55
	

	5.3
	Система охлаждения градиентов

	без системы жидкостного охлаждения
	

	6.
	Радиочастотная система
	
	

	6.1
	Цифровой синтезатор и передатчик РФ частоты
	Наличие
	

	6.2
	Мощность усилителя, кВт, не менее
	5
	

	6.3
	Количество каналов, не менее
	4
	

	[bookmark: _GoBack]7.
	Катушки
	
	

	7.1
	Встроенная в гентри передающая катушка
	Наличие
	

	7.2
	Катушка для головы среднего размера
	Наличие
	

	7.3
	Гибкая катушка для тела большого размера
	Наличие
	

	7.4
	Гибкая катушка для тела среднего размера
	Наличие
	

	7.5
	Гибкая катушка для тела малого размера
	Наличие
	

	7.6
	Катушка кольцевая для суставов и шеи среднего размера
	Наличие
	

	7.7
	Катушка кольцевая для суставов большого размера
	Наличие
	

	7.8
	Катушка кольцевая для суставов малого размера
	Наличие
	

	7.9
	Катушка для колена
	Наличие
	

	8.
	Параметры сбора данных
	
	

	8.1
	Матрица сбора данных, максимальная, не менее
	1024 х 512
	

	8.2
	Минимальное количество шагов частотного кодирования, не больше
	32
	

	8.3
	Максимальное количество шагов частотного кодирования, не меньше
	1024
	

	8.4
	Минимальное количество шагов фазового кодирования, не больше
	32
	

	8.5
	Максимальное количество шагов фазового кодирования, не меньше
	512
	

	8.6
	Максимальное количество срезов в многосрезовом режиме, не менее
	512
	

	8.7
	Максимальное количество эхо в режиме мультиэхо, не менее
	4
	

	8.8
	Минимальное поле обзора, мм, не более
	5 
	

	8.9
	Максимальное поле обзора, мм, не менее
	350
	

	8.10
	Шаг изменения поля обзора, см. не более
	1
	

	8.11
	Минимальная толщина среза при двухмерном сборе информации, мм, не более
	2,0
	

	8.12
	Минимальная толщина среза при трёхмерном сборе информации, мм, не более
	0,1
	

	9.
	Программный пакет
	
	

	9.1
	Интерактивная подготовка сканирования посредством графического позиционирования среза по ссылочным изображениям
	Наличие
	

	9.2
	Программы для общей радиологии:
	
	

	
	2D многослойное сканирование
	Наличие
	

	
	ЗD трёхмерный сбор информации
	Наличие
	

	
	2D/ЗD градиентное и спин эхо
	Наличие
	

	
	Инверсия восстановление
	Наличие
	

	
	Методика многослойного сканирования под несколькими произвольными углами
	Наличие
	

	
	Последовательности с импульсом инверсии для подавления сигналов от жира или воды 
	Наличие
	

	
	Последовательности с разделением по фазе сигналов от жира и воды
	Наличие
	

	
	Последовательности с селективным насыщением для подавления сигналов от жира или воды 
	Наличие
	

	9.3
	Программы скоростных методов исследования
	
	

	
	Быстрое спин эхо FSE (однокадровое и многокадровое)
	Наличие
	

	
	2D/ЗD быстрое градиентное эхо 
	Наличие
	

	
	Быстрое Инверсия восстановление Fast Inversion Recovery
	Наличие
	

	
	Длина эхо шлейфа, не менее
	256
	

	9.4
	Скоростная техники эхопланарной томографии EPI
	Наличие
	

	
	Использование техники эхопланарной томографии совместно со спин эхо (Spin Echo EPI)
	Наличие
	

	
	Использование техники эхопланарной томографии совместно с последовательностями градиентного эхо
	Наличие
	

	
	Расширенный набор программного обеспечения для последовательностей сбалансированного градиентного эха
	Наличие
	

	
	Сбалансированное градиентное эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 с подавлением сигнала жировой ткани
	Наличие
	

	9.5
	Пакет программ для проведения сосудистых исследований, включая МР ангиографию для исследования сосудов головного мозга.
	Наличие

	

	
	2D/ЗD пролётная ангиография (TOF)
	Наличие
	

	
	2D/3D фазоконтрастная (PС) МР ангиография, включающая исследования сосудов головного мозга
	Наличие
	

	
	последовательность спин эхо с переносом намагниченности  
	Наличие
	

	
	последовательность быстрая инверсия - восстановления с ослаблением сигнала от жидкости
	Наличие

	

	9.6
	Программы для нейроисследований
	
	

	
	Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация (DW/EPI)
	Наличие
	

	9.7
	Программное обеспечение для центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для снижения погрешностей от непроизвольных движений пациента и получения изображений в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях без увеличения времени сканирования
	Наличие
	

	
	Получение изображений по T2, T1, PD с использованием сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных
	Наличие
	

	
	Возможность использования последовательностей Спин эхо (SE) для сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных
	Наличие
	

	
	Возможность использования последовательностей Быстрого спин эхо (FSE) для сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных
	Наличие
	

	
	Возможность использования сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения изображений с инверсионным подавлением сигнала от воды или от жира
	Наличие
	

	9.8
	Программы обработки изображений:
	
	

	
	Расчёт проекций с максимальной и минимальной интенсивностью
	Наличие
	

	
	Мультипланарная реконструкция (MPR), включая радиальную мультипланарную реконструкцию и по изогнутой линии.
	Наличие
	

	
	Сложение/вычитание
	Наличие
	

	
	Кинопросмотр
	Наличие
	

	
	Вращение, панорамирование, наклон и перенос изображений
	Наличие
	

	
	Проведение измерений и статистических расчётов
	Наличие
	

	9.9
	Синхронизация сканирования
	
	

	
	по ЭКГ сигналу
	Наличие
	

	
	по периферическому пульсу
	Наличие
	

	
	дыхательная синхронизация
	Наличие
	

	9.10
	Набор программного обеспечения для работы в стандарте DICOM
	Наличие
	

	
	
	
	

	10.
	Дополнительные оборудование и другие условия
	
	

	10.1
	Радиочастотная защита помещения, включающая пол, стены, потолок, окна, дверь.
	Наличие
	

	10.2
	Система кондиционирования
Система кондиционирования должна обеспечивать непрерывное кондиционирование воздуха в помещении сканирования и оператора, технической комнате с подержанием температуры 
от 20 до 28оC с изменением не более ± 3оC /час и относительной влажности от 45 до 80%
	Наличие
	

	10.3
	Источник бесперебойного питания для всей системы
	Наличие
	

	10.4
	Немагнитная каталка
	Наличие
	

	10.5
	Монтажный материал 
	Наличие
	

	10.6
	Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию
	Наличие
	

	10.7
	Документация на русском языке
	Наличие
	

	10.8
	Обучение пользователей
	Наличие
	

	10.9
	Наличие лицензированной сервисной службы в России
	Наличие
	

	10.10
	Гарантия на весь комплекс, не менее
	12 месяцев
	



