## Лист1
Приложение № 4
Технические характеристики
Поставка реагентов для лаборатории
№ | Товары (работы, услуги) | Т.З. | Кол-во | Ед.
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови . ООО «ХЕМА» . Сифилис суммарные антитела- ИФА | Метод: иммуноферментное определение суммарных антител к Treponema pallidum. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови и ликвора человека. Набор рассчитан на проведение 96 определений (включая контроли). Обеспечение отсутствия перекрестной реактивности антитела к Borrelia burgdorferi, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus, Chlamydia trachomatis и ревматоидного фактора - соответствие. Количество анализируемого образца не более 10 мкл. Наличие цветовой кодировки компонентов набора. Наличие цветовой индикации внесения образцов и реагентов. Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требуют дополнительных разведений, кроме концентрированного раствора для промывки лунок. Одностадийный вариант "сэндвича". Общее количество циклов промывки - не более одного. Количество промывок в одном цикле не более 8. Наличие не менее двух режимов основной инкубации: не более 30 мин при +37⁰С с шейкированием или не более 30 мин при +37⁰С без шейкирования Коньюгат, наличие. Отрицательная контрольная проба, наличие. Положительная контрольная проба, наличие. Концентрированный раствор для промывки лунок - наличие. Тетраметилбензидин готовый однокомпонентный раствор - наличие. СТОП-реагент - готовый, наличие. | наб | 4
2 | Люис – тест “ Диагностические системы” ком. № 2 L-332 | Раствор липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина; холинхлорида. Набор рассчитан на проведение не менее 1000 определений. Возможно качественное и/или полуколичественное исследование. Количество исследуемого образца не менее 90 мкл. Исследование сывороток, в том числе, хранение которых, с момента забора крови и их получения, осуществлялось при температуре от 2 ºС до 8 ºС, не менее 5 суток. Стабильность рабочей суспензии КА более 6 дней. Срок хранения реагентов набора после вскрытия упаковки: до конца срока годности. Время анализа не более 10 минут. Срок годности не менее 18 месяцев. Дополнительно набор должен быть укомплектован пластмассовыми пипетками (капельницами) для дозирования КА. Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | наб | 3
3 | Тест эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5% 3 фл. по 10 мл для методов определения группы крови на плоскости ( в термоконтейнере) | Набор ID-DiaCell для скрининга антиэритроцитарных антител методом конглютинации с желатином или методом с применением полиглюкина. Представляют собой 5% взвесь эритроцитов крови человека. Эритроциты, входящие в набор, подобраны таким образом, чтобы в панели присутствовали все наиболее клинически значимые антигены, позволяя выявлять соответствующие антиэритроцитарные антитела | наб | 1
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме )крови. ООО «ХЕМА». анти ВГС-ИФА К 110 комплектация 96 определений | Набор реагентов качественного определения антител (IgG и IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке и плазме крови человека. Набор не менее 8х12 стрипов, разламывающихся на лунки, в рамке (с рекомбинантными антигенами ВГС (core, NS3, NS4 и NS5). Объем набора не менее 192 определения Объем пробы не более 40 мкл. Основная инкубация не более – 30 мин (+37 °С) + 30 (+37 °С) при шейкировании Диагностическая чувствительность не менее 100 % Все реагенты должны быть жидкими и готовыми к использованию. Общее количество промывок не более 8. | наб | 3
5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg) в сыворотке (плазме) крови .ООО «ХЕМА» . HbsAg - ИФА К 009 комплектация 96 определений | Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Набор не менее 8х12 стрипов, разламывающихся на лунки, в рамке Объем набора не менее 192 определений. Объем пробы не более 100 мкл. Основная инкубация не более 30 мин (+37 °С) + 30 (+37 °С) Аналитическая чувствительность не более 0,05 МЕ/мл Диагностическая чувствительность не менее 100 % Диагностическая специфичность не менее 99,5 % Диапазон определяемых концентраций не уже 0–5 МЕ/мл. Калибровочные пробы находятся в жидком виде и готовы к использованию. Все реагенты должны быть жидкими и готовыми к использованию. Общее количество промывок не более 5. | наб | 2
6 | Эритротест цоликлон анти А ООО «Гематолог» | Цоликлон анти-А. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 2ух серий: серии F Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-911/3D10 и серии R Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-86/3. Упаковка: 10 ампул по 10 мл. | наб | 10
7 | Эритротест цоликлон анти В ООО «Гематолог» | Цоликлон анти-А. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 2ух серий: серии F Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-911/3D10 и серии R Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-86/3. Упаковка: 10 ампул по 10 мл. |  | 10
8 | Эритротест цоликлон анти Д Супер ООО «Гематолог» | Содержит полные (IgM) анти-D антитела. Определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на стекле, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. Форма выпуска: в жидкой форме во флаконах объемом не менее 10 мл. | наб | 10
9 | Краситель Азур-эозин по Романовскому “ Минимед-Р” | Раствор для окраски образцов цельной крови человека, представляет собой глицерино-металольный раствор содержащий 5% смесь азур-эозина по романовскому и азура П. | наб | 3
10 | Гематоксилин Майера. Краситель для цитологии .Диахим – ЦитоСтейн – ГМ. «Абрис» | Предназначен для окраски форменных элементов крови, объем флакона не менее 1 литра | л | 4
11 | Набор реагентов «Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови» | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови объем не менее 50 мл. | фл. | 1
12 | Щелочной раствор ( Waching solution alkalin ) | Щелочной промывающий раствор для биохимических автоматических анализаторов. Состав: неионогенные ПАВ, металл-герметик, водный растворитель, вода. Фасовка: 500 мл | фл | 2
13 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Витал В 07.04 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека. Метод: Уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 300 мг/дл (не более 0,3 – не менее 50 ммоль/л). Чувствительность: не более 2,0 мг/дл (не более 0,3 ммоль). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 510 мл. | фл | 2
14 | Калибратор 1 РМ. Э00. 0034 (К ,Na,Ca, pH, Cl )1000мл для анализатора АЭК-01 | РМ.Э00.0032 Калибратор 1 (К, Na, Cl, Li), Данный раствор предназначен для калибровки Анализатора АЭК-01в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, CL-,Li+. Раствор не предназначен для применения в качестве контрольного раствора, а также для применения в качестве калибратора в других анализаторах. Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 1000мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01. Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | наб. | 3
15 | Калибратор 2 РМ. Э00. 0013 (К , Na, Ca, pH, Cl )1000мл для анализатора АЭК-01 | РМ.Э00.0008 Калибратор 2 (К, Na, Cl, Li), Предназначен для калибровки Анализатора АЭК-01в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, CL-,Li+. Раствор не предназначен для применения в качестве контрольного раствора, а также для применения в качестве калибратора в других анализаторах. Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 100мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01.Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 3
16 | Очистительный раствор (100мл) РМ. ЭГК. 0002 для анализатора АЭК-01 | РМ ЭГК.002 Очистительный раствор. Данный раствор предназначен для очистки Анализатора АЭК-01. Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 100мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01. Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 3
17 | Раствор солевого мостика (1000мл)РМ. Э00. 0033 для анализатора АЭК-01 | РМ.Э00.0033 Раствор солевого мостикаПредназначен для использования в качестве раствора солевого мостика в анализаторе АЭК-01. Раствор не предназначен для применения в качестве контрольного раствора, а также для применения в качестве калибратора. Представляет из себя прозрачную жидкость со слабым запахом хлора. Поставляется в ПЭТ таре емкостью 1000мл. Способ применения раствора указан в Руководстве по эксплуатации анализатора АЭК-01.Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 2
18 | Кондиционер (100мл) РМ. ЭОК. 0001 | РМ ЭГК.001 Кондиционер. Предназначен для периодического кондиционирования электродов Na+ и pH в анализаторе АЭК-01. Представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Раствор поставляется в ПЭТ таре емкостью 100мл. Способ применения раствора указан в руководстве по эксплуатации Анализатора АЭК-01. Условия хранения : при температуре 10 – 20ºС, в темноте. | фл | 2
19 | Набор реагентов для колориметрического определения магния Магний Витал В 25.11 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro Магний (Magnesium XL FS) 125 мл 14610 99 10 021 Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке. Длина волны 520 (500-550) нм, Hg 546 нм; Длина волны 628 (570-650) нм, Hg 623 нм. Стабильность: жидкий, готовый; R1 во вскрытых и невскрытых флаконах стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 не менее 5 х 25 мл, стандарт не менее 1 х 3 мл | фл | 1
20 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке(плазме) крови и моче человека Креатинин-Витал В 04.14 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче (КРЕАТИНИН ДДС) 100 мл 10 101. Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Длина волны в пределах диапазона 490-510 нм. Линейность в диапазоне от не более 35,4 до не менее 1350 мкмоль/л. Чувствительность не более 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +18°С до +25°С. Стабильность рабочего реагента не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка: не менее 100 мл | наб. | 2
21 | Реагенты для клинической биохимии «Субстраты , метаболиты» в наборах и отдельных упаковках: Триглицериды UА 3823 Randox | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека. Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Длина волны 500 нм. Время реакции не менее 10 минут. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 1000 мг/дл (не более 0,01 – не менее 11,3 ммоль/л). Чувствительность: не более 1 мг/дл (не более 0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 612 мл. | наб. | 2
22 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сывороткеи(плазме) крови человека глюкозооксидазным методом без депротеинизацией Витал В 05.32 | Набор реагентов для количественного определения концентрации глюкозы. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови или моча. Метод: глюкозооксидазный. Линейность не менее 18.5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л. Количество определений не менее 3950 тестов. Совместимость с биохимическим анализатором Сапфир-400. | наб | 2
23 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови ТТГ– ИФА 96 определений Алкор-Био | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 мкМЕ/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота | наб. | 2
24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке (плазме) крови св.Т4– ИФА 96 определений Алкор-Био | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - одностадийный конкурентный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л Чувствительность1 пмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая, Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1 фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл | наб | 1
25 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке ( плазме) крови Анти ТПО– ИФА - Алкор-Био | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Чувствительность не менее 4 Ед/мл; Диапазон концентраций не уже 0-500 Ед/мл. Микропланшет, содержащий 12 разборных стрипов по 8 лунок каждый, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ТПО | наб | 1
26 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека.Онко ИФА- ПСА -общий Алкор Био | Набор реагентов для количественного ИФА определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови. Кол-во анализируемой сыворотки не менее 20 мкл Метод анализа – сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование (+37) Диапазон определения концентраций не менее 0,2-30 нг/мл Чувствительность не менее 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый не более 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: наличие Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать Кристаллы Количество промывокне более5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) | наб | 2
27 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса СРБ Витал В 201.250 | Предназначен для качественного и полуколичественного определения С- реактивного белка в сыворотке крови. Метод исследования : латекс- агглютинации. Упаковка не менее 100шт. Совместим с анализатором открытого типа | наб | 2
28 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в реакции агглютинации латекса РФ латекс-тест Витал В 202.250 | Предназначен для качественного и полуколичественного опредеоления содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс- агглютинации. Упаковка не менее 100 шт. | наб. | 1
29 | Набор реагентов для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса АСО латекс-тест Витал В 200.250 | Набор реагентов для определения антистрептолизина (О) в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, не менее 250 опр. | наб. | 1
30 | Дилюент М-30 Diluent, 20 л. | Назначение: изотонический раствор для подсчета клеток крови для анализатора BC-3600, имеющегося у заказчика. Фасовка: не менее 20 литров. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная, без запаха. Отсутствие азидов: Наличие. Условия хранения: 2-30оС. Срок годности после вскрытия флакона: не менее 60 дней. Наличие штрих кода для опознавания анализатором реагента | наб. | 5
31 | Реагент промывочный М-30R Rinse, 20 л. | Назначение: изотонический раствор для подсчета клеток крови для анализатора BC-3600, имеющегося у заказчика. Фасовка: не менее 20 литров. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная, без запаха. Отсутствие азидов: Наличие. Условия хранения: 2-30оС. Срок годности после вскрытия флакона: не менее 60 дней. Наличие штрих кода для опознавания анализатором реагента | кан | 2
32 | Реагент лизирующий М-30CFL Lyse, 500 мл. | Лизирующий раствор для определения гемоглобина и подсчета лейкоцитов для имеющегося у заказчика анализатора Миндрей ВС-3600. Состав: соли аммония, суфрактант, изопропанол, этанол. Отсутствие цианидов. Условия хранения 2-30оС. Упаковка завода - изготовителя, которая должна обеспечивать сохранность товара до момента доставки Заказчику. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Отгрузка производится в аптеку Заказчика. Фасовка не менее 500 мл | кан | 3
33 | Реагент для очистки зонда Probe Cleanser, 50 мл. | Используется для периодической очистки анализатора для имеющегося у заказчика анализатора Миндрей ВС-3600.. Состав: суфрактант, гипохлорид натрия, гидроксид натрия. Условия хранения 2-30оС. Упаковка завода - изготовителя, которая должна обеспечивать сохранность товара до момента доставки Заказчику. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Отгрузка производится в аптеку Заказчика. Упаковка флаконы по 50 мл. | фл | 2
34 | Набор для определения Лактатдегидрогеназы Витал | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 5 до не менее 1200 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 5 дней при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее 170 мл. | фл | 1
35 | Набор для определения Креатинфосфокиназы Витал | Набор реагентов для определения креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 Е/л до не менее 1100 Е/л. Чувствительность: не более 1 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 3 недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее 170 мл. | наб | 1
36 | Реагенты для клинической биохимии «Субстраты , метаболиты» в наборах и отдельных упаковках : Мочевина(UREA) R1 UR 3825 Randox | Набор реагентов для количественного определения концентрации мочевины. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови или моча. Метод: уреазный - глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический. Линейность не менее 48 ммоль/л. Количество определений не менее 2950 тестов. Совместимость с биохимическим анализатором Сапфир-400. | наб | 2
37 | Реагенты для клинической биохимии Субстраты , метаболиты» в наборах и отдельных упаковках:Глюкоза (GLUCOSE) 2*500 GL 2614 Randox | Набор реагентов для количественного определения концентрации глюкозы. Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови или моча. Метод: глюкозооксидазный. Линейность не менее 18.5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л. Количество определений не менее 3950 тестов. Совместимость с биохимическим анализатором Сапфир-400. | наб | 1
38 | Набор для количественного определения концентрации креатинина (Creatinine) в сыворотке, плазме или моче CR 7948 Randox | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче (КРЕАТИНИН ДДС) 100 мл 10 101. Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Длина волны в пределах диапазона 490-510 нм. Линейность в диапазоне от не более 35,4 до не менее 1350 мкмоль/л. Чувствительность не более 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +18°С до +25°С. Стабильность рабочего реагента не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка: не менее 100 мл | наб | 2
39 | Реагенты для клинической биохимии “Субстраты, метаболиты” в наборах и отдельных упаковках: (HDL Cholesterol)СH 3811 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro Холестерин ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C Immuno FS) 125 мл 1 3521 99 10 021 Метод: ферментативный колориметрический тест с прямым имм уноингибированем,без стадии осаждения, по конечной точке. Длина волны 600/700 нм (бихроматика). Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 180 мг/дл (от не более 0,03 до не менее 4,7 ммоль/л). Чувствительность: не более 1мг/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия реагенты R1и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Калибровка по калибратору липопротеинов высокой и низкой плотности. Фасовка: не менее 125 мл. | наб | 2
40 | Тест-полоски “Урискан” для анализатора мочи Урискан Про. | Тест-полоски для анализатора мочи Uriscan Pro на 11 параметров: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH. | наб | 20
Заведующая клинико-диагностической лабораторией ________________________________________ И.А. Фотина