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					Техническое задание	
	на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт медицинской техники в ЧУЗ « РЖД- Медицина г.Новороссийск »
1. ТО охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние МТ. Работы по техническому обслуживанию производятся согласно групповым картам на каждый вид изделия медицинской техники, составленных на основании технической документации заводов-изготовителей. 
2. Периодичность выполнения работ по ТО определяется Графиком технического обслуживания отделений и кабинетов (Приложение 1), согласованным с  Заказчиком и по заявкам Заказчика. 
3. Состав работ по техобслуживанию и планово-предупредительному ремонту: 
4.Внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств; проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов; срабатывание пускателей, выключателей и предохранительных устройств про верка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств. 
5.  Проверка функционирования  основных и вспомогательных узлов, измерительных регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, специфичных для данного вида изделий медицинской техники. 
6. Чистка механических и других рабочих систем; смазка сопрягающихся элементов конструкции дозаправка (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов, удаление из систем и отстойников продуктов отработки, очистка водяных и воздушных фильтров в объеме и сроки, установленньк эксплуатационной документацией. 
7. Подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, соединителей притирки клапанов, вентилей и т.п. 
8. Демонтаж и монтаж встроенных контрольно-измерительных приборов для метрологической поверки по заявке "Заказчика". 
9. Чистка контактов реле, магнитных пускателей, выключателей, пусковых устройств, входящих в состав МТ. 
10. Ремонт, устранение неисправностей  без применения специального оборудования и инструмента, не зависимо от плановой даты ТО  неисправной МТ . 
11. Обеспечить надежную эксплуатацию МТ, принятых на тех. обслуживание в соответствии с п.l, путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных эксплуатационной документацией в части технического обслуживания и текущего ремонта. 
12. Направлять своего представителя в пределах г. Новороссийск для устранения неисправности, в случае внезапного выхода МТ из строя, независимо от даты планового технического осмотра, в  течении не более чем 2-х суток; 
- осуществить ремонт МТ в максимально сжатые сроки; 
- посещать Заказчика по согласованным с ним графикам; 
- проведение и выполнение тех. обслуживания отражать в журналах по ТО. 
13. Восстановить эксплуатационную готовность МТ в срок не более 30 дней после получения заявки Заказчика на сложный ремонт МТ, либо выдать обоснованный акт дефектации о невозможности ремонта МТ.
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